离子色谱仪

技术要求：

一. 适用范围：适用于GB5009.8-2023第二法糖类、GB 5009.255-2016果聚糖、GB5009.258-2016棉子糖的分析。

二.仪器配置

1.分析型四元泵1套或单元泵3套，每个流路均配有配有脱气装置

2.淋洗液托盘及4个2L溶剂瓶  	1套

3.软件	1套

4.糖类分析柱、保护柱1套

5.自动进样器	1套

6.安倍检测器  1套

7.电化学池  1套

8. pH, Ag/AgCl参比电极 1套

9.Au电极，配有垫片及磨光套件  1套

10.电脑和显示器1套

三.技术参数

1离子色谱系统

▲1.1包括耐6000psi压力的PEEK高压泵1套（带有原装泵前脱气装置），可升降温且能同时容纳1根以上色谱柱的柱温箱，配备安倍池检测器，可后期更换电导池检测器和配备淋洗液发生器，满足多步梯度淋洗功能。

▲1.2线性范围：在进样1μL的情况下，2.5μg/mL-1000μg/mL浓度的葡萄糖线性相关系数R2≥0.995，需提供验证报告。

1.2标配漏液传感器，实时监控泵、色谱柱、六通阀及管路的连接状态。

1.2兼容Viper接头及管线。

2泵

1.1梯度泵，泵头及管路均为化学惰性非金属PEEK材质，适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。

1.2流速设定值误差：<0.1%。

1.3 流速稳定性误差：<0.1%。

1.4梯度精度和准确度：≤0.5%。

1.5压力波动：＜1%。

1.6配备真空脱气装置。

1.7梯度产生曲率：1-9，任意数值可选。

★1.8 PEEK材质，最大耐压大于等于41Mpa（6000psi）。

1.9配备淋洗液截止阀。

▲1.10流速范围：0.000mL/min-9.999mL/min（无需更换泵头）。

3.柱温箱

3.1温度控制稳定性：＜0.05℃。

3.2温控范围：10℃-70℃。

★3.3具有升降温和加热块预加热功能。

4.安培检测器

4.1电子元件类型：微处理器控制的数字信号输出模式，提供直流安培，积分安培，脉冲积分安培，循环伏安四种检测方式。

4.2平衡扭矩安装旋钮：提供稳定的池体积，易于安装。

★4.3自动调整量程：直流安培、脉冲安培和积分安培均可自动调整量程。

4.4软件预设四电位波形，分别采用还原清洗和氧化清洗的方式清洗工作电极表面。

★4.5 垫片：可提供两种以上规格垫片，可通过改变垫片厚度来改变灵敏度，涵盖μg/L到mg/L之间不同浓度范围的样品测定。

4.6参比电极类型：pH-Ag/AgCl复合型参比电极，可耐受0-14的pH范围，可通过监控系统pH值来判断参比电极的健康状况，并可减少因pH变化而引起的基线漂移。需提供能显示电极pH值的软件截屏。

5软件

5.1 操作界面模拟Microsoft®office操作系统，易于学习和操作，数据处理方便快捷，可显示线性回归方程和线性相关系数。

★5.2可导出txt格式原始数据，可输出PDF、EXCEL、cmbx、AnDI等格式数据，方便数据读取和传输。

6自动进样器

★6.1样品盘能放置1.5mL样品瓶，可放置样品位≥80位。

6.2满环进样精密度：RSD<0.3%。

6.3带有样品盘保护罩，降低外界环境对样品的影响。

6.4标配漏液传感器，可自动报警提示。

6.5可控制的进样体积范围：可精准控制进样量1μL-100μL或更宽。

7电脑和显示器

7.1电脑内存≥8GB，硬盘容量≥1TB ，处理器为14代i5以上主流处理器。

7.2显示器≥27英寸。

四.售后服务

1.售后服务要求：整机及常用配件至少一年保修，成都本地有专职的维修工程师及应用工程师，有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作。

2.安装现场协助GB5009.8-2023第二法方法开发，保证方法的有效运行。

3.免费的现场培训及一个外部培训名额（不限有效期）。

五.货期：一个月