- 仪器设备基本要求

- 说明：（★标志为核心参数，▲为关键参数）

- 1.1柴油十六烷值测定机技术指标

| 项目 | 指标类型 | 条款编号 | 功能和质量要求（指标） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.主要用途 | ★ | 1 | - 用于压燃式发动机柴油十六烷值的定量测定，十六烷值的范围为0～100，典型的十六烷值测试范围为30～65 |
| 2.适用标准 | ★ | 2 | 适用标准：符合GB/T 386-2021《柴油十六烷值测定法》 |
| 3.主要参数 | ★ | 3.1 | 曲轴箱：CFR-48型(优先采用)，高速或低速型(任选) |
|  |  | 3.2 | - 气缸类型：单筒，铸铁制，具有整体冷却夹套 |
|  |  | 3.3 | - 气缸盖类型：铸铁制，具有涡流预燃室、可变压缩塞通道、整体冷却液通道、气缸盖、内气门总成 |
|  |  | 3.4 | - 压缩比：通过外置手轮可从8:1调节至36:1 |
|  |  | 3.5 | 气缸筒直径: 标准为82.22mm(3.250in), 可再镗孔以扩大直径 0.25mm(0.010in),0.51mm(0.020in),0.76 mm(0.030 in)上。 |
|  |  | 3.6 | 行程:114.3 mm(4.50 in) |
|  |  | 3.7 | 气缸工作容量:611 729.10 mm3(37.33in3) |
|  |  | 3.8 | 气门结构:气缸盖内，具有外壳 |
|  |  | 3.9 | - 进气门与排气门:表面为钨铬钴硬质合金 |
|  |  | 3.10 | - 活塞:铸铁制，顶部为平面 - 活塞环压缩型：4个，铁制，直边(上部可以是镀铬的一任选) - 活塞环油控型：1个，铸铁制，有缝(85型) |
|  |  | 3.11 | - 凸轮轴使进气门排气门打开时间(以曲轴转角度数表示):5° |
|  |  | 3.12 | - 燃料系统:具有可变定时装置和喷油器的喷油泵,唢油器:装配在具有旁路泄压阀的固定架上,喷油嘴:闭式，差动针，液压操作，针栓型 |
|  | ▲ | 3.13 | - 燃烧室压缩比手轮推进方向和发动机正面成一定角度的夹角，喷油器喷射方向与压缩比塞相对，符合GB/T 386-2021《柴油十六烷值测定法》。（提供产品技术证明文件） |
|  | ▲ | 3.14 | - 采用符合标准的燃油喷油泵/电控泵，喷油器的喷雾图形要符合标准要求。（提供产品技术证明文件） |
|  | ▲ | 3.15 | - 采用大流量进口机油泵，可维持设备运行过程的热稳定性，无须另配制冷循环系统降温。 |
|  |  | 3.16 | - 实时显示工作曲线，及时反映仪器着火时间点 |
|  |  | 3.17 | - 采用最新的智能测控技术，具备数据采集、自动计算、自动控制、自动查表、打印和提示等功能；实时显示及记录工况，监测冷却水温度、进气温度、喷嘴温度、机油温度、燃油温度、电机功率等工况；发动机运行压力负压传感器，实时显示；发动机功率指示，数字屏幕显示；自动记录开机和试验累计时间。 |
|  |  | 3.18 | - 排气系统：立式消音系统，自带喷水降尘消音功能。 |
| 4.数据输出 | ▲ | 4 | - 实验数据能够通过U盘或其他方式拷贝电子版数据。 |
| 5.配置要求 |  | 5 | - 柴油十六烷值测定机主机 1台， - 循环制冷机 1台， - 三相交流稳压电源 1台， - 十六烷值专用工具 1套， - 十六烷值普通工具 1套， - 十六烷值配件包 1套， - 进口T燃料标油 5加仑， - 进口U燃料标油 5加仑， - 进口高检燃料标油 5加仑。 |
| 6.资格证明 | ▲ | 6 | - 提供同型号产品近五年内的整机计量/校准报告，要求出具该报告机构具有CNAS/CMA资质。（提供计量/校准报告） |

- 服务要求

- 2.1供应商在四川境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师。

- 2.2供应商协助我司进行安装前的准备工作，提供相关的布局图和设计要求，提供实验室建设安装资料并作相应的指导。

- 2.3到货后，供应商免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器安装后，安装工程师为用户进行现场培训。

- 2.4供应商为用户提供2人的仪器全面培训。

- ★2.5安装验收后一年内，备注整机及非易消耗零部件均免费保修12个月并负责安装。

- 2.6如果仪器出现故障，在接到我司维修服务的请求后，供应商工程师应在2小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场。

- 2.7提供配套的调试工具和其他专用工具，提供全套仪器操作说明书。

- ★2.8验收时、供应商需提供仪器设备的计量/校准报告。

- ★商务要求

3.1交货期限：合同签订之日起算15天（自然日）内到货，并提供免费安装、调测、培训，完成后交付采购人使用。如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期中选人单方承担。

### 3.2交货地点：采购人指定地点。

3.3付款方式：预付30%，验收付65%，质保金5%，质保期满后支付或验收完成后一同支付，但须供应商提供其开户银行出具履约质保保函，有效期覆盖质保期届满。中选人须向采购人提供合法合规的等额发票及采购人付款所需资料，否则，由此造成的责任、损失由中选人自行承担。