- 仪器设备基本要求

- 说明：（★标志为核心参数，▲为关键参数）

- 1.1柴油润滑性高频往复试验机（HFRR试验机）技术指标

| - 项目 | - 指标类型 | - 条款编号 | - 功能和质量要求（指标） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.主要用途 | - ★ | - 1 | - 主要用途：用于柴油润滑性评定实验， |
| - 2.适用标准 | - ★ | - 2 | - 适用标准：同时需满足ISO 12156.1-2018、ASTM D6079-2018、NB/SH/T 0765-2021的标准要求。 |
| - 3.主要参数 | - ★ | - 3.1 | - 行程：激振器冲程 1±0.02mm |
|  | - ▲ | - 3.2 | - 试验过程中可在软件操作平台中实时观测冲程实际值，激振器冲程分辨率≤1μm；设备能够采用数字信号直接输出进行行程控制，无模拟量转换偏移，行程终身免调校。 |
|  |  | - 3.3 | - 往复频率：50±1/Hz，并可在10至200Hz之间可设置 |
|  |  | - 3.4 | - 往复行程：（1±0.02）mm；并可在10μm到2.0mm之间可设置。 |
|  |  | - 3.5 | - 温度：室温-200℃，精度2℃ |
|  |  | - 3.6 | - 负荷：200±1/g，并可在0.1至1kg之间可设置 |
|  |  | - 3.7 | - 最大摩擦力：30N |
|  |  | - 3.8 | - 油浴面积：600±100mm2 |
|  |  | - 3.9 | - 液体油温：60±2/℃ |
|  |  | - 3.10 | - 试验时间：75±0.1/min |
|  |  | - 3.11 | - 控制箱体设有一键启动，实验过程无需人工干预，自动完成测试全过程 |
| - 4.控制器 - 一体化 | - ▲ | - 4 | - 设备一体化设计，方便操作，节省空间。 |
| - 5.磨斑测量 - 系统 | - ▲ | - 5.1 | - 5.1、同时具备标准中NB/SH/T 0765-2021数码照相显微镜(A法)和目测显微镜(B法) |
|  |  | - 5.2 | - 5.2.电子显微镜，放大倍数100倍，精度1微米；水平X轴和垂直Y轴两个方向读数； |
|  |  | - 5.3 | - 显微镜配备专用摄像头 500 万像素，分辨率不小于2048×1536像素,具备目视显微镜及电子成像等三套观测磨斑的系统，每套系统均能单独进行数据测量 |
| - 6.数据输出 | - ▲ | - 6 | - 实验数据能够通过U盘或其他方式拷贝电子版数据。 |
| - 7.配置要求 |  | - 7.1 | - 试验机控制电脑：一体工业平板计算机， Win10专业版操作系统（可选）。 |
|  |  | - 7.2 | - 打印机：支持彩色打印，最大打印幅面： A4 |
|  |  | - 7.3 | - 配件包（应包含）：测温铂电阻1 支、试验球夹具1 块、试验油盒1 个、加载挂件1 套、加载砝码1 套。 |
|  |  | - 7.4 | - 工具包：连接导线1根；镊子、2.5毫米内六角扳手、2.0毫米内六角扳手、1.5毫米内六角扳手各1 个 。 |
|  |  | - 7.5 | - 参数标定装置包：提供摩擦力校准装置、试验油温、报警标定电阻、试验箱内温、湿度校准仪。 |
|  |  | - 7.6 | - 超声波清洗机：清洗时间可调180s—360s。 |
|  |  | - 7.7 | - 提供耗材(试验球片各100 套、高低参考油各100ml） |
| - 8.资格证明 | - ▲ | - 8 | - 提供同型号产品近3年具有相关资质出具的整机检测报告。 |

- 服务要求

- 2.1供应商在四川境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师。

- 2.2供应商协助我司进行安装前的准备工作，提供相关的布局图和设计要求，提供实验室建设安装资料并作相应的指导。

- 2.3到货后，供应商免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器安装后，安装工程师为用户进行现场培训。

- 2.4供应商为用户提供2人的仪器全面培训。

- ★2.5安装验收后一年内，备注整机及非易消耗零部件均免费保修12个月并负责安装。

- 2.6如果仪器出现故障，在接到我司维修服务的请求后，供应商工程师应在2小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场。

- 2.7提供配套的调试工具和其他专用工具，提供全套仪器操作说明书。

- ★2.8验收时、供应商需提供仪器设备的计量/校准报告。

- ★商务要求

★3.1交货期限：合同签订之日起算15天（自然日）内到货，并提供免费安装、调测、培训，完成后交付采购人使用。如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期中选人单方承担。

### ★3.2交货地点：采购人指定地点。

★3.3付款方式：预付30%，验收付65%，质保金5%，质保期满后支付或验收完成后一同支付，但须供应商提供其开户银行出具履约质保保函，有效期覆盖质保期届满。中选人须向采购人提供合法合规的等额发票及采购人付款所需资料，否则，由此造成的责任、损失由中选人自行承担。