- 仪器设备基本要求

- 说明：（★标志为核心参数，▲为关键参数）

- 1.1杜马斯定氮仪（燃烧法定氮仪）技术指标

| 项目 | 指标类型 | 条款编号 | 功能和质量要求（指标） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.主要用途 | ★ | 1 | - 杜马斯燃烧法定氮仪是通过燃烧、净化、还原、热导检测等步骤，进行相关样品中氮/蛋白质测量的检测设备。 |
| 2.适用标准 | ★ | 2.1 | GB 29518-2013《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32）》 |
|  |  | 2.2 | 符合食品、肥料、饲料等国内外相关检测标准（列举不少于5条） |
| 3.主要参数 |  | 3.1 | 气路气密性 载气气路密封性： 二氧化碳、氦气或氩气作载气时，在规定工作压力下，10min压力下降不大于0.01MPa。 氧气气路密封性： 在规定工作压力下，10min压力下降不大于0.01MPa。 |
|  |  | 3.2 | 载气：推荐使用：使用二氧化碳做载气； |
|  |  | 3.3 | - 温控要求 - 热导检测器(以下简称TCD)控温： 设定温度为40℃~70℃；（包含该范围即可） 控温准确度：不超过±0.1℃; 控温波动性：均不大于0.1℃。 燃烧炉控温： 设定温度：900°C~1100°C，（包含该范围即可） 控温准确度：不超过±5°C 控温波动性：均不大于5°C |
|  |  | 3.4 | TCD参数要求： 基线噪声：不大于0.1mV 基线漂移：不大于0.2mV/30min 灵敏度：不小于2000mV·mL/mg 示值误差：不超过±1.0% 重现性（RSD）：≤0.5% 检测回收率≥99.5%（150mg的10%氮标样品） |
|  |  | 3.5 | 设备安全： 保护接地 仪器的保护接地电阻值应不大于0.1Ω 接触电流 在正常工作条件下，仪器的接触电流应不大于0.5mA 介电强度 在正常工作条件下，仪器能承受1500V交流有效值连续1min的电压试验，不出现击穿或飞弧现象。电晕效应和类似效应可忽略不计。 安全保护标识：仪器的高温区应有高温防烫标识。 |
|  | ▲ | 3.6 | 单次分析时间：不超过5min |
|  | ★ | 3.7 | 进样方式与进样系统： 采用气动进样,并且配置有不小于60位的自动进样系统 |
|  | ▲ | 3.8 | 耗材寿命： 还原管耗材使用寿命不小于1000次，使用金属还原管，可重复利用 |
|  |  | 3.9 | 二级气压稳定装置：仪器具有二级气压稳定装置，仪器除具有系统稳压装置外，需内置外部气体稳压装置，避免气瓶压力表压力变化对实验数据造成影响（提供实物图片）。 |
|  |  | 3.10 | 自动采集称量数据系统： 仪器配置连接天平，自动采集称量数据的端口； 有可调节大小的同步显示窗口，并提供语音报数核验 |
|  | ▲ | 3.11 | 漏气检查：具备自动和手动漏气检查功能，方便用户进行仪器的气路检查； |
|  | ▲ | 3.12 | 除水方式：使用冷凝器除水高效除水（提供实物图片），干燥剂使用寿命不小于1000次； |
| 4.数据输出 | ▲ | 4 | - 实验报告能够对格式，单位名称，单位logo等进行自定义编辑。并能够通过U盘或其他方式拷贝电子版数据。 |
| 5.配置要求 |  | 5 | 主机1台； 60位单盘自动进样器 1套；（或更优） 燃烧炉系统 1套； 气路系统 1套； TCD检测器 1套； 样品检测耗材 1批次； 耗材更换工具 1套； 备用密封组件 1套； 分析软件1套。 |
| 6.资格证明 | ▲ | 6 | 操作软件权属清晰，工作站软件在官方已登记（提供软件著作权登记证书）； 提供同型号产品近两年在省级及以上计量院校准证书。（提供证明文件） |

- 服务要求

- 2.1供应商在四川境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师。

- 2.2供应商协助我司进行安装前的准备工作，提供相关的布局图和设计要求，提供实验室建设安装资料并作相应的指导。

- 2.3到货后，供应商免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器安装后，安装工程师为用户进行现场培训。

- 2.4供应商为用户提供2人的仪器全面培训。

- ★2.5安装验收后一年内，备注整机及非易消耗零部件均免费保修12个月并负责安装。

- 2.6如果仪器出现故障，在接到我司维修服务的请求后，供应商工程师应在2小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场。

- 2.7提供配套的调试工具和其他专用工具，提供全套仪器操作说明书。

- ★2.8验收时、供应商需提供仪器设备的计量/校准报告。

- ★商务要求

3.1交货期限：合同签订之日起算15天（自然日）内到货，并提供免费安装、调测、培训，完成后交付采购人使用。如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期中选人单方承担。

### 3.2交货地点：采购人指定地点。

3.3付款方式：预付30%，验收付65%，质保金5%，质保期满后支付或验收完成后一同支付，但须供应商提供其开户银行出具履约质保保函，有效期覆盖质保期届满。中选人须向采购人提供合法合规的等额发票及采购人付款所需资料，否则，由此造成的责任、损失由中选人自行承担。