凯氏定氮仪技术参数及配置要求

一、配置要求

1.主机  1台

二、技术参数

1 仪器配置：全自动凯氏定氮仪，含蒸馏系统、滴定系统、软件系统；

2 采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法；

*3 蒸馏滴定一体机，不接受另配滴定器模式；

4 检测范围：0.1-240mgN；

5 回收率≥99.5%（1-240mgN）；

6 蒸馏时间：0—30min 连续可调；

7 重复性误差：RSD≤0.5%（1-240mgN）；

8 滴定精度：1.0 μL/步；

9 测定样品重量：固体≤5g  液体≤20ml；

10 操作系统：内置5.6寸彩色液晶触摸屏，中文操作界面，可实时监测和显示实验过程；

11 全自动加碱加酸加稀释剂、全自动蒸馏滴定、滴定杯和消化管全自动排空清洗、全自动故障检测、全自动溶液液位监测、全自动计算及打印结果；

*12 仪器采用高精度隔膜泵进行溶液的加注，最小加液量为1mL，并且在实验过程中可补加碱液，实验操作灵活，避免试剂浪费（需提供证明文件）；

13 嵌入常规检测实验方案及参数，同时用户可自编辑99种以上的实验方案，实验过程可直接调用；

14 仪器内部可存储1800套以上的数据，电脑端无限制存储；

15 蒸汽流量50%-100%可调；

16 蒸馏模式：双蒸馏模式可选；

*17 仪器采用颜色法进行实验结果终点判定，具备滴定颜色设置和微调功能；

18 仪器实验过程中，接收杯处于密闭状态，有效避免环境中物质对实验影响。

*19 采用金属材质蒸馏发生器，具有压力传感器、温度传感器、温度保护开关、分离式液位监测等多重保护（需提供权威文件说明或仪器实物图片）；

20 具备冷凝水流量和温度检测功能，冷凝充分，保证回收率；

*21 具备溜出液温度检测功能，避免溜出液温度过高造成氨挥发；

22 防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子材质（需提供仪器实物图片）；

*23 滴定过程实时可见，滴定系统照明和颜色终点判定采用不同光源，减少外界光源的影响；

24 采用柱塞泵式滴定系统；

25 具备蒸馏边滴定功能，减少测试时间，提高测试准确性；

26 具备安全门自动监测、消化管在位监测、溶液桶液位监测、接收杯溢出监测；

三、售后服务

在用户所在地应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 安装验收期间，免费对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，厂家需要最终用户指定地点提供上门安装调试并对用户指定的两名操作人员进行操作使用培训；

2  质保期：质量保证期一年，终身维修；

3 故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3 日内派维修人员到达用户现场维修；

4 供货时提供：仪器说明书。