        - 技术参数

        - 注：标注“★”的条款为本项目的实质性要求。标注“▲”的条款为本项目的重要性条款，按照综合评分明细表处理。

- 1.主要用途：数字PCR系统的用途是对样本进行绝对定量检测。此次采购设备主要用于：肉制品动物源性成分精准鉴别、食用植物油转基因残留痕量检测和环境新型生物标志物监测等相关技术的研究开发和检测服务。

- 2.技术要求：

- ★2.1原理：基于油包水反应生成微滴，实现油包水式微滴分割。非纳米芯片微孔板设计，非纳米孔技术等物理分割方式；一次上机最大样本量≥48个（每个样品的微滴数≥15000个。（须提供厂家盖章的证明文件） ；

- 2.2一体机设计，上机后全自动封闭式检测，一台仪器完成核酸分区、扩增、成像分析、数据读取所有步骤；

- 2.3设备开机即可使用，无需预热；

- 2.4芯片上机前无需人工封膜；

- ▲2.5仓位可实现多板位芯片上机，板位数量≥3，每板位可单独设置扩增程序；

- ▲2.6一体机内配有机械臂抓手，具备X、Y、Z三轴移动能力：（须提供厂家盖章的证明文件）；

- 2.7液滴数量:单次实验微滴总数不得低于816000个 ；

- 2.8单板一次运行样品不得低于16个样品（每个样品的微滴数≥15000个）；

- 2.9样品上样体积小于10uL；可节约珍贵样品；

- ★2.10检测方式：具有7个不同波长LED光源独立激发每个样品，，避免荧光交叉干扰，各通道独立检测而非同时检测，有效避免串色对实验结果的干扰，避免出现假阳性。采用CMOS成像检测，非类流式法逐个微滴检测（须提供厂家盖章的证明文件）；

- ★2.11荧光检测通道数量≥7个，必须适用于EvaGreen、FAM、VIC、HEX、ATTO550、ATTO590、ROX、Cy5、Cy5.5等荧光染料和探针。（须提供厂家盖章的证明文件）；

- ▲2.12支持每个微滴内至少7种荧光染料的激发与检测；

- ▲2.13可根据实验需求配置每个通道的启用状态及曝光时间（毫秒级），适配不同荧光探针或染料；

▲2.14拥有不低于11重数据监测能力，（须提供证明文件）；

- 2.15定量精度：在95%置信水平下，可实现​<2% 的相对不确定度；​​

- ▲2.16灵敏度：95%样本检出限（LOD95%）可低至0.3拷贝/μL​；​

- ▲2.17耗材必须能与自动化液体处理工作站集成，实现全工作流程自动化；

- ▲2.18整体运行时间：完成48个样品微滴生成（（每个样品的微滴数≥15000个）、PCR反应以及信号检测分析三个步骤总计时间≤2.5h，5小时内完成≥96个样本检测分析；

- ▲2.19一次运行可同时设定≥3 种不同的 PCR 扩增程序（不同的温度设置，不同的循环数设置），程序可自动切换（须提供厂家盖章的证明文件）；

- 2.20实验完成后，可低温条件保存，一周之内可支持≥3 次数据反复读取；

- ▲2.21 在液滴读取阶段支持实时分析功能，可动态查看液滴检测进度、初步阳性/阴性比例，便于及时发现实验异常（如液滴生成失败、荧光信号异常）（须提供软件截图）；

- ▲2.22实验结果：可输出像素分布图、直方图、散点图等分析结果，可在二维散点图上进行自定义高阶群簇的圈门设置，实现高阶多重自动分析功能。（须提供软件截图）；

- 2.23数据导出：可导出原始数据（.niodata）、分析报告（PDF 格式）及统计数据（如浓度、变异系数CV值），支持与实验室信息管理系统（LIMS）集成；

- 2.24参数配置文件：支持加载溢出补偿矩阵（.ncm 文件，校正荧光串扰）、分析配置文件（.nca 文件，定义阈值和种群划分规则）、绘图配置文件（.ncp 文件，自定义图表格式），可保存配置用于重复实验；

- 2.25样本信息管理：通过 CSV 文件导入样本详情（如 well 位置、名称、类型（阳性对照/ 阴性对照/未知）、稀释因子等），支持按行/列排序的模板导入；

- 2.26可支持排枪直接上样；

- 2.27数据分析系统： CPU：i5；内存：≥16G，硬盘：≥512G；彩色液晶显示器：≥21 英寸

- ▲2.28生产厂家需具有ISO9001认证、ISO13485认证。

- ★2.29供应商需承诺按照用户制订的验收方法对以上参数响应逐条验收（包括拆机检测核心部件，或者提供核心部件的实物备查），用户可以自己现场检测，也可以由用户指定的具有CMA或者CNAS资质的检测机构进行现场检测，或者送至第三方实验室进行现场检测，检测费用由供应商承担，如果有一条参数虚假响应，将报同级财政处理，并承担相应的法律责任（供应商需提供承诺函，格式自拟）。

- 3.配置清单

- 3.1数字 PCR 系统主机：1套

- 3.2分析控制软件：1套

- 3.3配套试剂耗材：1套

- 3.4工作站：1套