项目清单
	2楼恒温恒湿实验室报价单

	分部工程/序号
	产品名称
	规格/设备参数/参考品牌
	详细描述
	单位
	工程量
	响应品牌型号（若有）及参数描述
	含税单价（元）
	含税小计（元）

	一、2F拆除/打孔工程
	

	1
	原有隔断拆除
	
	费用要求：含器具、人工、清洁
	平米
	20
	
	
	

	2
	原有试验台柜拆除 ，搬离
	
	费用要求：含器具、人工、清洁
	项
	1
	
	
	

	3
	原有吊顶拆除
	DN400
	费用要求：含器具、人工、清洁
	平米
	38
	
	
	

	4
	墙面开孔
	
	风管孔位、空调孔位（施工中有变动需通知甲方）
	个
	3
	
	
	

	5
	建渣清运
	
	建渣垃圾清运
	车
	2
	
	
	

	二、2F墙面-顶面-地面部分
	

	1
	机制岩棉净化板隔墙
	50mm
	1、名称：50型机制岩棉净化板；
2、规格：50mm；
3、双面贴预涂金属板,岩棉夹心，A1级防火；                       
4、企口连接，硅胶密封；                             
5、阳角采用铝合金圆弧柱连接，阴角采用R50铝合金圆；  
6、弧贴片装饰，墙面与地面交接处采用R50铝合金踢脚，墙面颜色采用银白色；
7、单价包含基础材料、人工、安装、辅材；
8、具体做法详见设计，计量未扣除门窗洞
	平米
	110
	
	
	

	2
	机制岩棉复合板净化板吊顶
	50mm
	1、名称：50型机制复合式岩棉净化板；
2、规格：50mm；
3、双面贴预涂金属板复合式,岩棉夹心，A1级防火；                       
4、企口连接，硅胶密封；                             
5、阳角采用铝合金圆弧柱连接，阴角采用R50铝合金圆；  
6、弧贴片装饰，墙面与地面交接处采用R50铝合金踢脚，墙面颜色采用银白色；
7、单价包含基础材料、人工、安装、辅材；
8、具体做法详见设计，计量未扣除门窗洞
	平米
	50
	
	
	

	3
	槽铝
	U50
	电镀白色，铝合金一体成型材料。
	米
	260
	
	
	

	4
	小圆弧
	
	电镀白色，铝合金一体成型材料。
	米
	260
	
	
	

	5
	塑料底座
	
	PVC塑料底座。
	米
	240
	
	
	

	6
	大圆柱
	
	电镀白色，铝合金一体成型材料。
	米
	12
	
	
	

	7
	角铝
	
	电镀白色，铝合金一体成型材料。
	米
	60
	
	
	

	8
	门封头
	
	塑料封头。
	个
	8
	
	
	

	9
	二通
	
	塑料链接间
	个
	12
	
	
	

	10
	玻璃胶勾缝处理
	
	玻璃密封胶勾缝，确保风管，房间的气密性。
	件
	2
	
	
	

	11
	二级吊顶多孔板
	
	铝合金材质，多孔板吊顶，含龙骨。
	平米
	33
	
	
	

	12
	防静电回风地面
	
	恒温恒湿室专用防静电回风型地板，含材料及人工费用。
	平米
	33
	
	
	

	三、2F门窗/配套工程
	

	1
	GM0921钢制成品门
	900*2100
	1.钢制净化门（600*400双层固定玻璃窗） 
2.包含门锁、五金件；                               
3.门框门料、观察窗；                               
4.包含材料、安装、人工、辅材；
	樘
	3
	
	
	

	四、2F实验室电器设施工程
	
	

	1
	嵌入式平面灯
	1200*300
	嵌入式平面灯具，吊顶灯
	盏
	7
	
	
	

	2
	正五孔插座250V/10A
	250V 10A
	参考品牌：公牛开关
	个
	50
	
	
	

	3
	三孔插座250V/16A
	250V 16A
	参考品牌：公牛开关
	个
	8
	
	
	

	4
	单联开关大跷板开关
	250V 10A
	参考品牌：公牛开关
	个
	3
	
	
	

	5
	接线盒
	规格、型号：86
	安装方式：嵌墙安装
参考品牌：公牛
	个
	60
	
	
	

	6
	区域分配电箱XL
	30KW配电箱
	1、总开（不带漏电）3P 80A；
2、带漏电  2P 32A合计6套；1p空开1套。
3、预留2P 32A
参考品牌：正泰
	个
	1
	
	
	

	7
	电线电缆
	ZR-BV-2.5mm²，参考品牌：金杯电缆/恒飞电缆
	按图纸施工
	米
	300
	
	
	

	8
	电线电缆
	ZR-BV-4mm²，参考品牌：金杯电缆/恒飞电缆
	按图纸施工
	米
	400
	
	
	

	9
	信号线
	温度传感型号线，参考品牌泰士隆。
规格型号：K型/J型
	按图纸施工，规格型号与传感器探头有关
	米
	80
	
	
	

	10
	电线电缆
	YJV4*16+1*10，参考品牌：金杯电缆/恒飞电缆
	按图纸施工
	米
	40
	
	
	

	11
	电线电缆
	YJV5*6，参考品牌：金杯电缆/恒飞电缆
	按图纸施工
	米
	20
	
	
	

	12
	PVC线管（布线）
	DN25，参考品牌联塑
	按图纸施工
	米
	30
	
	
	

	13
	镀锌钢制桥架100x50
	
	按图纸施工
[项目特征]1.名称：镀锌钢制桥架；2.型号、规格：强电桥架100*50；3.材质：镀锌钢制(厚度符合规范要求)；4.按设计要求涂防火涂料保护；5.防火堵料：按设计；6.桥架支撑架类型：综合考虑；7.防火封堵方式：桥架内外封堵；8.接地：按要求与接地母线可靠连接；9.含桥架主体、盖板、隔板、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件。
	米
	40
	
	
	

	14
	桥架支撑架、支吊架安装
	
	按图纸施工
[项目特征]1.名称、材质：钢制；2.规格：综合；3.刷漆、补刷（喷）油漆；4.其它满足规范及验收要求。
	kg
	25
	
	
	

	五、2F暖通/恒温恒湿工程
	

	1
	全新风冷恒温恒湿空调机组
	/
	1.制冷量：13.4kw；
2.压缩机：全封闭涡旋式，功率：4.05kw；
3.风机：3000m3/h，功率：0.7kw；
4.加热：电加热，功率9kw；
5.加湿机：电极式，加湿量：5Kg/h，功率3kw；
6.热交换器：铜管套铝翅片管式。
	台
	1
	
	
	

	2
	铜管（含保温）
	/
	1、名称：冷媒管；
2、气管：∅19/1.0mm；
3、液管：∅12/1.0mm；
4、保温：橡塑保温/≥15mm；
5、包含气管、液管、保温、扎带、室内外机连接信号线、电源线4.0mm，安装、人工、辅材；
	米
	15
	
	
	

	3
	空调外机支架
	/
	1、空调外机支架；
2、材料：镀锌角钢；
3、规格：50*50cm，厚度≥1.8mm，3P以下设备机型；
4、包含材料、安装、人工、辅材；
	副
	1
	
	
	

	4
	冷凝水管含保温
	/
	1、名称：空调冷凝水管；
2、材料：PVC；
3、保温：橡塑保温≥15mm；
4、包含材料、安装、人工、辅材；
	米
	15
	
	
	

	5
	送风口百叶（新风系统）
	/
	1、名称：送风口百叶；
2、包含设备、安装、吊装、辅材；
	套
	6
	
	
	

	6
	恒温恒湿系统集成室控制器
	7寸
	1.名称：恒温恒湿控制系统调节器；
2.可精准调节空调系统温度和湿度，精度系数满足设计需求。
	套
	1
	
	
	

	7
	室内温湿度传感器
	
	专用温湿度传感器。
	套
	2
	
	
	

	8
	分项控制箱
	
	空调机组分项控制箱。
	台
	1
	
	
	

	9
	镀锌钢板风管
	
	1、名称：镀锌钢板风管；
2、规格/厚度:0.75mm；
3、材料：镀锌钢板；
4、包含材料、人工、安装、角钢等辅材；
	平米
	80
	
	
	

	10
	橡胶保温材料
	
	1、名称：橡胶保温材料；
2、规格/厚度:20~30mm；
3、材料：专用风管保温材质；
4、包含材料、胶水、人工、安装等辅材；
	平米
	100
	
	
	

	11
	70℃防火阀
	
	国标防火阀。
	个
	1
	
	
	

	12
	送风手动调节阀
	
	1、名称：手动对开多页调节阀；
2、用途:调节风量；
3、材质：碳钢材质；
4、规格：320*160；
5、其他：法兰连接；
6、安装人工、机械使用费用，辅材；
	个
	4
	
	
	

	13
	回风手动调节阀
	
	1、名称：手动对开多页调节阀；
2、用途:调节风量；
3、材质：碳钢材质；
4、规格：200*200；
5、其他：法兰连接；
6、安装人工、机械使用费用，辅材；
	个
	3
	
	
	

	14
	止回阀
	/
	1、名称：止回阀；
2、用途:止回；
3、材质：碳钢材质；
4、规格：400*200；
5、其他：法兰连接；
6、安装人工、机械使用费用，辅材；
	个
	1
	
	
	

	15
	微压差计
	±30Pa
	压力表
	个
	1
	
	
	

	16
	防雨百叶带防虫
	/
	1、名称：防雨百叶；
2、用途:进风口防雨百叶；
3、材质：铝合金喷塑；
4、规格：500*320；
5、安装人工、机械使用费用，辅材；
	个
	1
	
	
	

	17
	机组安装/调试
	
	对空调机组进行安装，安装完成，设备空运行；恒温恒湿室系统调试。
	项
	1
	
	
	

	含税总价（人民币）：           （元）

	备注：本报价单的各项是指包含但不限于材料、辅材、人工、搬运、设备租赁（若有）、垃圾清运、保洁、安装、调试、税费及政策性文件规定的各项应有费用及可合理推断的责任和义务。


	3楼恒温恒湿实验室报价单

	分部工程/序号
	产品名称
	规格/设备参数/参考品牌
	详细描述
	单位
	工程量
	响应品牌型号（若有）及参数描述
	含税单价（元）
	含税小计（元）

	一、3F拆除/打孔工程
	

	1.
	原有隔断拆除
	
	费用要求：含器具、人工、清洁
	平米
	14
	
	
	

	2.
	原有试验台柜拆除 ，搬离
	
	费用要求：含器具、人工、清洁
	项
	1
	
	
	

	3.
	原有吊顶拆除
	DN400
	费用要求：含器具、人工、清洁
	平米
	26
	
	
	

	4.
	墙面开孔
	
	风管孔位、空调孔位（施工中有变动需通知甲方）
	个
	2
	
	
	

	5.
	建渣清运
	
	建渣垃圾清运
	车
	1
	
	
	

	二、3F墙面-顶面-地面部分
	

	1.
	机制岩棉净化板隔墙
	50mm
	1、双面贴预涂金属板,岩棉夹心，A1级防火；                       
2、企口连接，硅胶密封；                             
3、阳角采用铝合金圆弧柱连接，阴角采用R50铝合金圆；  
4、弧贴片装饰，墙面与地面交接处采用R50铝合金踢脚，墙面颜色采用银白色；
5、单价包含基础材料、人工、安装、辅材；
6、具体做法详见设计，计量未扣除门窗洞
	平米
	105
	
	
	

	2.
	机制岩棉复合板净化板吊顶
	50mm
	1、双面贴预涂金属板复合式,岩棉夹心，A1级防火；                       
2、企口连接，硅胶密封；                             
3、阳角采用铝合金圆弧柱连接，阴角采用R50铝合金圆；  
4、弧贴片装饰，墙面与地面交接处采用R50铝合金踢脚，墙面颜色采用银白色；
5、单价包含基础材料、人工、安装、辅材；
6、具体做法详见设计，计量未扣除门窗洞
	平米
	35
	
	
	

	3.
	槽铝
	U50
	电镀白色，铝合金一体成型材料。
	米
	175
	
	
	

	4.
	小圆弧
	
	电镀白色，铝合金一体成型材料。
	米
	190
	
	
	

	5.
	塑料底座
	
	PVC塑料底座。
	米
	190
	
	
	

	6.
	大圆柱
	
	电镀白色，铝合金一体成型材料。
	米
	12
	
	
	

	7.
	角铝
	
	电镀白色，铝合金一体成型材料。
	米
	40
	
	
	

	8.
	门封头
	
	塑料封头。
	个
	8
	
	
	

	9.
	二通
	
	塑料链接间
	个
	12
	
	
	

	10.
	玻璃胶勾缝处理
	
	玻璃密封胶勾缝，确保风管，房间的气密性。
	件
	2
	
	
	

	11.
	二级吊顶多孔板
	
	铝合金材质，多孔板吊顶，含龙骨。
	平米
	33
	
	
	

	12.
	防静电回风地面
	
	恒温恒湿室专用防静电回风型地板，含材料及人工费用。
	平米
	22
	
	
	

	三、3F门窗/配套工程
	

	1.
	GM0921钢制成品门
	900*2100
	1.钢制净化门（600*400双层固定玻璃窗） 
2.包含门锁、五金件；                               
3.门框门料、观察窗；                               
4.包含材料、安装、人工、辅材；
	樘
	3
	
	
	

	四、3F实验室电器设施工程
	

	1.
	平面灯
	600*600
	嵌入式平面灯具，吊顶灯
	盏
	5
	
	
	

	2.
	单相二三孔插座250V/10A
	250V 10A
	参考品牌：公牛开关
	个
	40
	
	
	

	3.
	单相三孔插座250V/16A
	250V 16A
	参考品牌：公牛开关
	个
	5
	
	
	

	4.
	单联开关大跷板开关
	250V 10A
	参考品牌：公牛开关
	个
	3
	
	
	

	5.
	接线盒
	86型
	安装方式：嵌墙安装
	个
	50
	
	
	

	6.
	区域分配电箱XL
	20KW配电箱
	1、总开（不带漏电）3P 63A；
2、带漏电  2P 32A合计6套；1p空开。
3、预留2P 32A
	个
	1
	
	
	

	7.
	电线
	ZR-BV-2.5mm²，参考品牌：金杯电缆/恒飞电缆
	按图纸施工
	米
	200
	
	
	

	8.
	电线
	ZR-BV-4mm²，参考品牌：金杯电缆/恒飞电缆
	按图纸施工
	米
	300
	
	
	

	9.
	信号线
	温度传感型号线，参考品牌泰士隆。
规格型号：K型/J型
	按图纸施工，规格型号与传感器探头有关
	米
	80
	
	
	

	10.
	电缆
	YJV4*16+1*10，参考品牌：金杯电缆/恒飞电缆
	按图纸施工
	米
	50
	
	
	

	11.
	电缆
	YJV5*6，参考品牌：金杯电缆/恒飞电缆
	按图纸施工
	米
	15
	
	
	

	12.
	PVC线管（布线）
	DN25，参考品牌联塑
	按图纸施工
	米
	40
	
	
	

	13
	镀锌钢制桥架100x50
	
	按图纸施工
[项目特征]1.名称：镀锌钢制桥架；2.型号、规格：强电桥架100*50；3.材质：镀锌钢制(厚度符合规范要求)；4.按设计要求涂防火涂料保护；5.防火堵料：按设计；6.桥架支撑架类型：综合考虑；7.防火封堵方式：桥架内外封堵；8.接地：按要求与接地母线可靠连接；9.含桥架主体、盖板、隔板、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件。
	米
	50
	
	
	

	14
	桥架支撑架、支吊架安装
	
	按图纸施工
[项目特征]1.名称、材质：钢制；2.规格：综合；3.刷漆、补刷（喷）油漆；4.其它满足规范及验收要求。
	kg
	30
	
	
	

	五、3F暖通/恒温恒湿工程
	

	1.
	全新风冷恒温恒湿空调机组（带初中效）
	
	1.制冷量：9.3kw；
2.压缩机：全封闭涡旋式，功率：3kw；
3.风机：2000m3/h，功率：0.5kw；
4.加热：电加热，功率8kw；
5.加湿机：电极式，加湿量：4Kg/h，功率3kw；
6.热交换器：铜管套铝翅片管式。
	台
	1
	
	
	

	2.
	铜管（含保温）
	
	1、名称：冷媒管；
2、气管：∅16/1.0mm；
3、液管：∅10/1.0mm；
4、保温：橡塑保温/≥15mm；
5、包含气管、液管、保温、扎带、室内外机连接信号线、电源线4.0mm，安装、人工、辅材；
	米
	15
	
	
	

	3.
	空调外机支架
	/
	1、空调外机支架；
2、材料：镀锌角钢；
3、规格：50*50cm，厚度≥1.8mm，3P以下设备机型；
4、包含材料、安装、人工、辅材；
	副
	1
	
	
	

	4.
	冷凝水管含保温
	/
	1、名称：空调冷凝水管；
2、材料：PVC；
3、保温：橡塑保温≥15mm；
4、包含材料、安装、人工、辅材；
	米
	15
	
	
	

	5.
	送风口百叶（新风系统）
	
	1、名称：送风口百叶；
2、包含设备、安装、吊装、辅材；
	套
	4
	
	
	

	6.
	恒温恒湿系统集成室控制器
	7寸
	1.名称：恒温恒湿控制系统调节器；
2.可精准调节空调系统温度和湿度，精度系数满足设计需求。
	套
	1
	
	
	

	7.
	室内温湿度传感器
	
	温湿度传感器。
	套
	2
	
	
	

	8.
	分项控制箱
	
	空调机组分项控制箱。
	台
	1
	
	
	

	9.
	镀锌钢板风管
	定制
	1、名称：镀锌钢板风管；
2、规格/厚度:0.75mm；
3、材料：镀锌钢板；
4、包含材料、人工、安装、角钢等辅材；
	平米
	80
	
	
	

	10.
	橡胶保温材料
	定制
	1、名称：橡胶保温材料；
2、规格/厚度:20~30mm；
3、材料：专用风管保温材质；
4、包含材料、胶水、人工、安装等辅材；
	平米
	90
	
	
	

	11.
	70℃防火阀
	定制
	
	个
	1
	
	
	

	12.
	送风手动调节阀
	定制
	1、名称：手动对开多页调节阀；
2、用途:调节风量；
3、材质：碳钢材质；
4、规格：320*160；
5、其他：法兰连接；
6、安装人工、机械使用费用，辅材；
	个
	3
	
	
	

	13.
	回风手动调节阀
	定制
	1、名称：手动对开多页调节阀；
2、用途:调节风量；
3、材质：碳钢材质；
4、规格：200*200；
5、其他：法兰连接；
6、安装人工、机械使用费用，辅材；
	个
	2
	
	
	

	14.
	止回阀
	定制
	1、名称：止回阀；
2、用途:止回；
3、材质：碳钢材质；
4、规格：400*200；
5、其他：法兰连接；
6、安装人工、机械使用费用，辅材；
	个
	1
	
	
	

	15.
	微压差计
	±30Pa
	压力表
	个
	1
	
	
	

	16.
	防雨百叶带防虫
	市购
	1、名称：防雨百叶；
2、用途:进风口防雨百叶；
3、材质：铝合金喷塑；
4、规格：500*320；
5、安装人工、机械使用费用，辅材；
	个
	1
	
	
	

	17.
	机组系统安装/调试
	
	对空调机组进行安装，安装完成，设备空运行；恒温恒湿室系统调试。
	项
	1
	
	
	

	含税总价：           元 。

	备注：本报价单的各项是指包含但不限于材料、辅材、人工、搬运、设备租赁（若有）、垃圾清运、保洁、安装、调试、税费及政策性文件规定的各项应有费用及可合理推断的责任和义务。


