高速冷冻离心机招标技术要求
注：标注“▲”的条款为本项目的实质性要求。标注“★”的条款为本项目的重要性条款.
一、性能与参数：
1 最大相对离心力（rcf）： 1.5 ml固定角转： 20,800 × g（14,000 rpm）
5 ml固定角转： 20,913 × g（14,000 rpm）
50 ml 固定角转：16,639 x g (11,000 rpm)
[bookmark: _GoBack]水平转子：4,500 × g（5,000 rpm）
工作板转子：2,250 × g（3,700 rpm）
2 转速/离心力： 200 ‐ 14,00 rpm
200 ‐ 5,000 rpm，10 rpm 递增
5,000-14,000 rpm, 100 rpm递增
3 离心力：  10 - 20,913 x g
10 ‐ 3,000 x g, 10 x g 递增
3,000 - 20,913 x g，100 x g递增
4 离心时间：1 min ‐ 99 min，1 min 递增；
5 ▲噪音水平：≤60 dB(A)（角转），≤60 dB(A)（水平）
6 最大容量：4 × 250 mL （水平转子），6 × 85 mL（ 固定角转）
7 具备自动识别转子、限速控制和转子失衡控制等功能，确保离心安全
8 ★可选择程序记忆功能，存储不少于35 个用户程序
9 ▲具备快速锁定转子盖功能，可快速、可靠地锁紧或打开转子盖；转子导热性好，保护温度敏感性样品
10 ▲转子使用寿命≥ 100,000 次（需提供佐证材料）
11 具有5 ml Ep固定角转，离心力不小于20,913 × g
12 ▲ 工作板转子，最大承载高度不小于89 mm
13 ★可选10 个加速档和10 个刹车档，保护敏感样品，防止样品重悬
14 所有转子（除水平转子外）、转子盖、吊篮、吊篮盖和适配器均可高温高压灭菌（121℃，20 分钟）
15 ▲具备定速计时功能，达到预定转速后才开始倒计时（验收时，做为验收标准之一）
16 ▲具有气密性转子盖，可高温高压灭菌
17 ★温度范围：-9 °C 至40 °C
18 ★具有快速制冷功能，≤15 分钟即可预冷腔体（验收时，做为验收标准之一）
19 具有待机冷却功能，离心机盖关闭的状态下保持设定温度 
20 ★转子在最高转速下，仍可以保持4 °C（验收时，做为验收标准之一）
21 ▲具备自动待机功能，长时间不使用后自动待机，节约能耗，延长压缩机使用寿命
22 ▲内置冷凝水槽，避免水珠积聚，防止腐蚀（验收时，做为验收标准之一）
二、配置要求：
1 主机1台
2 4x250mL水平转头1套
3 50 mL 锥形离心管适配器4个
4 15 mL 锥形离心管适配器4个
5 6*85mL固定角转1个
6 50mL适配器6个
