气相色谱仪招标技术要求

1、技术参数：

1.1 色谱性能：

1.1.1 保留时间重现性≤0.008 % 或≤0.0008 min

1.1.2 峰面积重现性≤0.5%RSD

★1.1.3 能从网络中的任何位置检查状态或运行诊断、自引导诊断和维护、远程方法和序列编辑、远程日志访问等功能

1.2 分流/不分流进样口(带电子气路控制)：

1.2.1 EPC压力设定范围：0-150psi

1.2.2 最高使用温度：≥400˚C

★1.2.3 压力精度为：≤0.001psi

1.2.4 分流/不分流进样口有控制分流比的流量传感器，分流比可达12000:1

1.2.5 流量设定范围：0-1200mL/min

1.2.6 快速扳转式顶盖进样口系统，更换衬管无需要拆卸螺丝

1.2.7 进样口及色谱柱支持一键捡漏，检测系统是否存在漏气（提供官网证明文件）

1.3 柱温箱:

1.3.1 操作温度范围高于环境温度+4℃至450℃

1.3.2 柱箱冷却降温（22℃室温），从450℃到50℃需要时间：≤4min

1.3.3 环境温度敏感度：环境温度变化1℃ ,柱箱温度变化：≤0.01℃

1.3.4 不低于20梯度/21平台程序升温

▲1.3.5 最大升温速率：≥125℃/min（提供最大升温速率应用证明）

1.4 液体自动进样器：

★1.4.1 单套液体自动进样器位数:≥150位（需提供产品彩页或技术白皮书证明材料）

★1.4.2 进样重现性：≤0.3% RSD

1.4.3 最大进样体积可拓展到250ul

1.5 氢火焰离子化检测器（FID）：

1.5.1温度范围：1˚C步进可达450˚C

1.5.2 自动灭火检测，自动点火，自动调节点火气流

▲1.5.3 最低检测限：≤1.2pg C/sec

1.5.4 线性范围：≥107

★1.5.5 数据采集频率：≥600Hz。（需提供产品彩页或软件截图证明材料）

1.6 化学工作站

▲1.6.1色谱柱整机具备保留时间锁定功能

1.6.2 可实现软件登录时需输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰

1.6.3 可定制计算和报告，自动计算并减少手动任务，以确保质量和准确度。直观的功能有助于快速、轻松地生成报告

1.6.4 审计追踪：所有数据记录应当有审计追踪，所有系统设置必须有明显标识引导，并以下面方式识别：日期和时间、用户、任何人工变更的性质

1.6.5 电子记录维护和错误及故障信息

2、配置要求：

2.1 气相色谱主机1台

2.2 数据处理客户端（i7及以上处理器，16GB内存，1T硬盘（分区），≥27英寸液晶显示器，正版Windows®中文专业版操作系统）1台

2.3 色谱工作站1套

2.4 安装工具包1套

2.5 分流/不分流进样口（含电子流量控制）1个

2.6 液体自动进样器1套

2.7 FID检测器1套

2.8 HP-5 30m*0.25mm*0.25μm色谱柱1根

2.9 耗材若干：包含不少于分流/不分流衬管5根、低流失进样隔垫50个、螺纹口瓶盖和透明样品瓶套装100个、不粘连衬管O 形圈10个、色谱柱通用型石墨密封垫10个、氧/水分捕集阱1个、自动进样器进样针3根等