气质联用仪技术要求

1、气相色谱仪参数：

1.1 色谱性能：

1.1.1 保留时间重现性≤0.008 % 或≤0.0008 min

1.1.2 峰面积重现性≤0.5%RSD

1.1.3 能从网络中的任何位置检查状态或运行诊断、自引导诊断和维护、远程方法和序列编辑、远程日志访问等功能

1.2 分流/不分流进样口(带电子气路控制)：

1.2.1 EPC压力设定范围：0-100psi

1.2.2 最高使用温度：≥400˚C

1.2.3 压力精度为：≤0.001psi

1.2.4 分流/不分流进样口有控制分流比的流量传感器，最大分流比≥13500:1

★1.2.5 流量设定范围：0-1350mL/min

1.2.6 快速扳转式顶盖进样口系统，更换衬管无需要拆卸螺丝

1.2.7 进样口及色谱柱支持一键捡漏，检测系统是否存在漏气

1.3 柱温箱:

★1.3.1 柱温箱体积：≥13L

1.3.2 最高操作温度≥425℃

1.3.3 温度设定值精度：±0.1℃

1.3.4 环境温度敏感度：环境温度变化1℃ ,柱箱温度变化：≤0.01℃

1.3.5 支持至少32阶梯度/33平台程序升温

1.3.6 最大升温速率：≥70℃/min

▲1.3.7 具有≥4种色谱柱流量控制模式：包括恒压、梯度压力，恒流以及梯度流量模式

1.4 液体自动进样器：

▲1.4.1 单套液体自动进样器位数:≥150位

▲1.4.2 样品塔应采用转盘式设计，提升进样精准度并降低故障率（提供进样塔照片证明）

1.4.3 进样重现性：≤0.3% RSD

1.4.4 插拔式设计：采用热插拔式设计，更换自动进样器无需使用工具拆卸

2、质谱仪参数：

2.1 质谱性能：

2.1.1 质量数范围：不低于0.6-1091m/z，以0.1amu递增

2.1.2 仪器检测限指标：IDL≤10fg，100fg OFN 连续8次进样，99%置信水平下分析计算而得。测试中使用的色谱柱规格必须为30m×0.25mm, 0.25μm

2.1.3 分辨率：单位质量数分辨

2.1.5 最大扫描速度：≥12500amu/秒

2.1.6 具有全扫描/选择离子检测同时采集功能

2.1.7 动态线性范围: ≥106

2.1.8 质量稳定性：±0.1u/48h

2.2 离子源：

2.2.1 EI源，独立控温，最高温度：≥350℃

★2.2.2 最大离子源能量：≥240Ev。（需提供软件界面截图证明）

2.2.3 接口传输线可控温，最高温度：≥350℃

★2.2.4 无损双灯丝设计，最高灯丝电流：≥300uA。（需提供软件界面截图）

2.3 质量分析器：

2.3.1 质量分析器：四极杆质量分析器

2.3.2 四极杆质量分析器：整体成形石英镀金双曲面四极杆，独立温控，高效抗污染

★2.3.3 四极杆质量分析器最高温度≥200˚C(非预四极杆加热)。（需提供四极杆控温设置截图证明）

2.4 检测系统：

2.4.1 检测器：三重离轴电子倍增器检测器

2.4.2 电子倍增器通道：≥3，提高到达检测器的有效信号

2.5 真空系统：

▲2.5.1 高真空：抽速不小于255L/s

2.5.2 低真空：2.5 m3/h（50Hz）

2.6 工作站系统：

★2.6.1 定性分析软件标配解卷积功能，非第三方软件，解卷积参数设置界面为中文，实现靶向和非靶向工作流程充分挖掘数据信息

2.6.2 质谱工作站可一键进行自动水和空气检查，并自动生成具备漏气判定结果的检测告，无需人工判定结果

2.6.3 保留时间锁定功能：可使得同一种化合物气相色谱和质谱的保留时间一致。此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现

2.6.4 扫描功能：全扫描(Full Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、全扫描和选择离子同时扫描（SIM/SCAN）、轮廓图扫描（Profile）

2.6.5 早期维护反馈功能，能持续跟踪进样系统、垫圈、衬管、和色谱柱等信息，并将这些信息用图形化直观地显示

3、 配置清单

3.1 质谱主机1台

3.2 气相色谱主机1台

3.3 安装工具包1套

3.4 分流/不分流进样口（含电子流量控制）1个

3.5 液体自动进样器1套

3.6 HP-5MS 30m*0.25mm*0.25um色谱柱1根

3.7 质谱操作软件1套

3.8 数据处理客户端及图谱输出设备（i7及以上处理器，16GB内存，1T硬盘（分区），≥27英寸液晶显示器，正版Windows®中文专业版操作系统）1套

3.9 NIST质谱谱库（需提供最新版本）1套

3.10 UPS稳压电源 1套

3.10 其他附件：分流/不分流衬管10根，进样隔垫100个，螺纹口瓶盖和透明样品瓶各100个，O形圈20个，密封垫20个，柱螺帽4个，氦气过滤器1个，机械泵油1瓶，自动进样器进样针3根等

4、技术服务：

4.1 仪器在调试通过后提供一年免费保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费；保修期外，供应商能及时地为用户提供备品备件和相应维修服务

4.2 维修维护：在四川有专业的维修站和维修工程师；自用户报修时间起算，24h内需提供相应解决方案；48h内提供上门服务

4.3 每台仪器提供两个免费的厂家培训中心专业培训名额，不限有效期。培训内容包括仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用、日常保养、常见问题的解决方法等