采购申请单附件：
主要配置要求：
1.输液泵（含脱气机） 一套        
2.自动进样器 一套      
3.二极管阵列检测器 一套
4.柱温箱 一套   
5.软件 一套    
6.安装工具包 一套    
7. 电脑（配27英寸(2K,100hz)及以上显示器）  一台    
技术参数：
1. ★液相色谱仪系统，配备输液系统（包含溶剂脱气装置），自动进样器，柱温箱，二极管阵列检测器，数据采集分析软件，且为同一厂家生产；
2.输液泵：
①压力波动：< 0.3MPa（1.0mL/min，10MPa，水）；
②梯度范围：0～100%（0.1% 步进）；
[bookmark: _GoBack]★③最大耐受压力≥50MPa；
④流量范围：0.001~10mL/min；
▲⑤流量精度＜0.07%；
▲⑥输液泵为四元泵，带泵头清洗功能。
⑦每一路流动相均配能脱气，如果洗针液需要脱气应配备脱气。
3.自动进样器：
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]①进样方式：全量进样；
★②进样准确度：RSD±1%（50uL，N=6）；
③进样体积：0.1～100uL；步进0.1μL
④残留≤0.004%；
▲⑤样品数量：1.5mL样品瓶，样品位≥150位；
★⑥进样线性：>0.9999（1～100uL，指定条件）。
⑦样品盘带温度控制功能，温度控制范围；4～15℃。
[bookmark: OLE_LINK2]4.柱温箱：
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]▲①控温范围：室温～80℃或更宽；
②控温稳定性：±0.15℃；
③至少能同时放置2根4.6*250mm的色谱柱
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]5.二极管阵列检测器：
★①波长范围：波长范围，190nm~800nm；
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK20]▲②波长精度：±1nm； 
③254nm噪音（AU）：±0.7×10-5 （高灵敏度模式）；
④254nm漂移：<1×10-3；
⑤为控制杂散光，二极管数量512个或1024个；    
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]6. ★色谱软件操作界面方便友好，易于使用，可以使用工作站控制所有配备的部件（包括输液泵、柱温箱、自动进样器、二极管阵列检测器等）和将来可能增加的部件（同一厂家）进行数据采集和分析处理，有仪器在线监控、故障记录等功能。
①能在线监控并记录柱温、压力、响应等参数
▲②可一键对采集的数据进行批处理生成报告。
③生成的报告便于LIMS采集，无随机乱码、空格
④输出的色谱图应可根据需要进行自定义设计，输出报告
7.电脑：电脑内存≥16GB，硬盘容量≥1TB ，处理器为14代i5以上主流处理器，显示器≥27英寸(2K,100hz)

8.货期：30天

9.售后服务要求：至少一年保修，成都本地有专职的维修工程师及应用工程师，有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。
