连续流动分析仪的技术参数

- 主要用途

主要用于食品，水质，白酒氰化物和挥发酚的定量分析。

(二) 技术参数及要求

▲2.1所采购连续流动分析仪采用气泡片段流式技术（SFA），样品和标准与化学试剂完全化学反应后达到稳态终点才测定浓度，气泡通过独立的电子空气泵与蠕动泵管同步精确注入，主要用于食品，水质，白酒氰化物，挥发酚的定量分析，同一台主机能容纳不少于24通道试剂管路，两个项目同时检测，同时出结果；

2.2仪器采用一体化主机设计，即每台主机上面含有2个独立的分析模块通道。

（三）工作环境要求：

3.1电压：AC220V±l0%，50Hz；

3.2温度：0℃～40℃；

3.3湿度：≤90％；

（四）技术指标要求：

4.1双针三维自动进样器180位以上：

4.1.1双针进样，进样器可使用≥180盘位，样品杯体积≥8ml

4.1.2除位上述标准样品架之外，进样器带独立标准曲线架10位；

4.1.3进样器可在任意位置多次提取样品进行重复性测试，计算机软件控制进样时间和清洗时间。

★4.1.4采用网络接口保证稳定的数据双向传输，不采用USB接口。

4.2高精度蠕动泵1台：

★4.2.1单台主机蠕动泵泵管位能容纳不少于24通道试剂管路，且单台主机蠕动泵所有泵管要求被压在同一个不锈钢金属泵盖下；（提供单个泵盖下管位数清晰图片证明）

4.2.2 单台双通道主机配备1个空气注入电磁阀，每一个电磁阀可以安装6路空气注入，注入空气的频率与蠕动泵转动频率相同；内置空压机提供16路气源。

★4.2.3 电磁阀采用光电感应技术精准控制进入气体的时间间隔，通过和主机泵转动同步的凹凸齿轮的遮光/通光来控制空气阀的开启和关闭。

4.2.4蠕动泵速度范围：0-200转/小时；

4.3化学分析模块：

4.3.1混合圈是由化学惰性的玻璃制成，防腐蚀，同时能清楚地观察内部的反应情况和气泡模式是否规则，便于维护、检查；

4.3.2混合圈是由非常小公差的玻璃制成，以保证高度的重复性，精准的流动输送。

★4.3.3在线蒸馏器，在线消解器，在线透析，在线萃取，在线恒温等样品前处理装置全部装载在化学分析模块上；挥发酚跟氰化物分别用独立的蒸馏器，满足GB5750要求，氰化物和挥发酚分别使用不同的蒸馏温度。

4.3.4具有渗漏导出管，出现漏液时可自行排出，不会影响到设备；

4.4高精度双光束数字式检测器：

4.4.1无需手动调整基线，灵敏度，增益和光通量，完全计算机软件控制；

★4.4.2采用LED光源，滤光片固化，检测器使用网络接口连接；

4.4.3双光束原理，符合朗伯比尔定律要求，一束光进入比色池测定样品吸收，另一束相同能量相同波长的参比光束进入参比池，测定背景参比。

4.4.4波长范围：420-880nm或更宽；

★4.4.5带暗置比色装置：两个模块的两套双光束比色计、两套比色池、两套参比池在同一个暗盒内。

4.4.6要求检测器光源为LED冷光源，无热效应，无需滤光片，光束强度高、能耗低、寿命长，无需滤光片选择波长，不采用普通卤素钨灯光源。

4.5工作站要求。

4.5.1工作站应提供工作站软件及帮助文件，可在winxp/win7/win8/win10等操作系统工作，具有强制校正曲线通过原点的功能,能持续监测精密度和准确度，并根据需要进行必要的对超出测量范围的样品复校及报警功能。

★4.5.2自动标定曲线，测试过程中能随时添加、删除样品,能记忆原来校准曲线，并能在紧急测试时调用,软件永久免费升级。

4.5.3自动计算最低检出限。

★4.5.4通道数据结果既能选择峰高也可以选择峰面积进行计算。

（五）化学指标技术要求

5.1氰化物：

5.1.1分析方法：异烟酸吡唑啉酮分光光度法；在线蒸馏

5.1.2测量范围：0-0.6mg/L；

5.1.3检出限：≤0.0005 mg/L；

5.2挥发酚：

5.2.1分析方法：在线蒸馏4-氨基安替比林分光光度法；

5.2.2测量范围：0-200ug/L；

5.2.3检测限：≤0.3ug/L；

(六) 对设备的其他要求

1. 所有反应管路为透明的玻璃管路。

2. 附件及消耗品：提供设备正常运行的附件，随仪器提供2年以上保证仪器正常使用的零配件及基本易耗品。

3. 提供仪器维护必须的专用工具。

▲（七）设备配置要求

三维自动进样器   1台

化学反应主机     1台

高精度蠕动泵     1台

氰化物（在线蒸馏法）化学分析模块   1套

挥发酚化学分析模块   1套

高解析度数字式检测器   2通道；

冷却水循环装置   1套

品牌电脑（32寸显示屏）和A4激光打印机   1套

系统操控软件   1套

全套启动工具包及2年以上备品备件  1套